## samples.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
5 | 233 | SIRFER 14-217 | -7.0118 | -58.4688 | 0.011595 | 0.24945 | 1 | -7.0109 | -58.4773 | 0 | 0
6 | 108 | SIRFER 14-217 | -8.1547 | -66.4492 | 0.03695 | 0.18904 | 2 | -8.1529 | -66.4662 | 0 | 0
7 | 174 | SIRFER 14-217 | -25.2877 | -146.2202 | 0.17923 | 0.33613 | 3 | -25.2851 | -146.2458 | 0 | 0
8 | 197 | SIRFER 14-217 | -4.684 | -50.6376 | 0.19151 | 0.34809 | 4 | -4.6805 | -50.6717 | 0 | 0
9 | 192 | SIRFER 14-217 | -5.191 | -55.9865 | 0.018956 | 0.095094 | 5 | -5.1867 | -56.0291 | 0 | 0
10 | 269 | SIRFER 14-217 | -6.4448 | -57.4798 | 0.046132 | 0.076619 | 6 | -6.4396 | -57.5309 | 0 | 0
11 | 270 | SIRFER 14-217 | -5.7109 | -54.7881 | 0.032111 | 0.17101 | 7 | -5.7048 | -54.8478 | 0 | 0
12 | 244 | SIRFER 14-217 | -4.8438 | -44.0488 | 0.018253 | 0.20447 | 8 | -4.8369 | -44.117 | 0 | 0
14 | 65 | SIRFER 14-217 | -4.0217 | -45.9564 | 0.049484 | 0.053695 | 10 | -4.013 | -46.0416 | 0 | 0
15 | 243 | SIRFER 14-217 | -4.6015 | -43.5423 | 0.017407 | 0.092728 | 11 | -4.5919 | -43.636 | 0 | 0
16 | 249 | SIRFER 14-217 | -5.5435 | -44.1796 | 0.014602 | 0.077577 | 12 | -5.533 | -44.2819 | 0 | 0
17 | 248 | SIRFER 14-217 | -5.5031 | -43.7723 | 0.037506 | 0.010307 | 13 | -5.4918 | -43.8831 | 0 | 0
18 | 245 | SIRFER 14-217 | -3.7415 | -33.4325 | 0.039844 | 0.15379 | 14 | -3.7293 | -33.5518 | 0 | 0
19 | 223 | SIRFER 14-217 | -7.8253 | -62.107 | 0.052658 | 0.09402 | 15 | -7.8122 | -62.2348 | 0 | 0
20 | 242 | SIRFER 14-217 | -7.8404 | -61.8658 | 0.030565 | 0.22243 | 16 | -7.8264 | -62.0022 | 0 | 0
21 | 103 | SIRFER 14-217 | -6.4961 | -56.5414 | 0.043403 | 0.056154 | 17 | -6.4813 | -56.6863 | 0 | 0
23 | 254 | SIRFER 14-217 | -3.7786 | -36.525 | 0.024069 | 0.084334 | 19 | -3.762 | -36.6869 | 0 | 0
24 | 260 | SIRFER 14-217 | -4.7085 | -42.6643 | 0.012335 | 0.056473 | 20 | -4.691 | -42.8348 | 0 | 0
25 | 196 | SIRFER 14-217 | 4.5397 | -25.3355 | 0.11692 | 0.27311 | 21 | 4.558 | -25.5145 | 0 | 0
26 | 258 | SIRFER 14-217 | -4.4344 | -41.6852 | 0.086663 | 0.13996 | 22 | -4.4152 | -41.8728 | 0 | 0
27 | 259 | SIRFER 14-217 | -4.7741 | -42.7764 | 0.027309 | 0.064861 | 23 | -4.754 | -42.9725 | 0 | 0
28 | 208 | SIRFER 14-217 | -3.681 | -38.9946 | 0.027134 | 0.062676 | 24 | -3.6601 | -39.1991 | 0 | 0
29 | 256 | SIRFER 14-217 | -4.353 | -42.0259 | 0.010802 | 0.05102 | 25 | -4.3313 | -42.239 | 0 | 0
30 | 257 | SIRFER 14-217 | -4.3328 | -41.5455 | 0.012575 | 0.064657 | 26 | -4.3102 | -41.7672 | 0 | 0
32 | 255 | SIRFER 14-217 | -4.8392 | -43.3014 | 0.050417 | 0.11952 | 28 | -4.8148 | -43.5401 | 0 | 0
33 | 198 | SIRFER 14-217 | -3.5465 | -47.7128 | 0.048596 | 0.10406 | 29 | -3.5212 | -47.96 | 0 | 0
34 | 141 | SIRFER 14-217 | -6.2224 | -49.8826 | 0.033802 | 0.19437 | 30 | -6.1963 | -50.1383 | 0 | 0
35 | 110 | SIRFER 14-217 | -7.7875 | -62.7624 | 0.031441 | 0.028394 | 31 | -7.7605 | -63.0267 | 0 | 0
36 | 111 | SIRFER 14-217 | -7.7257 | -63.4374 | 0.04249 | 0.15712 | 32 | -7.6978 | -63.7102 | 0 | 0
37 | 194 | SIRFER 14-217 | -3.1386 | -42.6776 | 0.061914 | 0.090775 | 33 | -3.1098 | -42.9589 | 0 | 0
38 | 199 | SIRFER 14-217 | -2.8067 | -44.9868 | 0.0068367 | 0.042262 | 34 | -2.777 | -45.2766 | 0 | 0
39 | 241 | SIRFER 14-217 | -7.05 | -57.1017 | 0.032167 | 0.014298 | 35 | -7.0195 | -57.4001 | 0 | 0
41 | 195 | SIRFER 14-217 | -3.0351 | -40.0613 | 0.052806 | 0.093583 | 37 | -3.0029 | -40.3767 | 0 | 0
42 | 242 | SIRFER 14-217 | -6.0969 | -58.8904 | 0.03799 | 0.10714 | 38 | -6.0638 | -59.2143 | 0 | 0
43 | 227 | SIRFER 14-217 | -2.3609 | -31.8096 | 0.052203 | 0.13583 | 39 | -2.3269 | -32.142 | 0 | 0
44 | 228 | SIRFER 14-217 | -3.3701 | -33.6801 | 0.020015 | 0.12132 | 40 | -3.3352 | -34.021 | 0 | 0
45 | 231 | SIRFER 14-217 | -13.5793 | -99.0888 | 0.12986 | 0.32506 | 41 | -13.5436 | -99.4383 | 0 | 0
46 | 216 | SIRFER 14-217 | -6.3913 | -55.6115 | 0.080106 | 0.1744 | 42 | -6.3548 | -55.9695 | 0 | 0
47 | 213 | SIRFER 14-217 | -6.8733 | -59.1018 | 0.012628 | 0.039851 | 43 | -6.8359 | -59.4684 | 0 | 0
48 | 140 | SIRFER 14-217 | -5.8858 | -49.2627 | 0.034693 | 0.14338 | 44 | -5.8475 | -49.6378 | 0 | 0
50 | 139 | SIRFER 14-217 | -5.7999 | -49.2019 | 0.018489 | 0.14805 | 46 | -5.7598 | -49.594 | 0 | 0
51 | X | SIRFER 14-217 | -5.9473 | -56.7817 | 0.16238 | 0.44387 | 47 | -5.9064 | -57.1823 | 0 | 0
52 | 215 | SIRFER 14-217 | -6.4782 | -55.084 | 0.031341 | 0.073585 | 48 | -6.4364 | -55.4931 | 0 | 0
53 | 218 | SIRFER 14-217 | -10.7574 | -79.4563 | 0.046849 | 0.10385 | 49 | -10.7147 | -79.874 | 0 | 0
54 | 214 | SIRFER 14-217 | -6.2732 | -56.7777 | 0.0552 | 0.062547 | 50 | -6.2296 | -57.2039 | 0 | 0
55 | 212 | SIRFER 14-217 | -3.8276 | -46.8546 | 0.035036 | 0.13072 | 51 | -3.7832 | -47.2893 | 0 | 0
56 | 210 | SIRFER 14-217 | -2.1518 | -22.7401 | 0.029787 | 0.3152 | 52 | -2.1065 | -23.1833 | 0 | 0
57 | 202 | SIRFER 14-217 | -3.4849 | -41.3425 | 0.030292 | 0.14485 | 53 | -3.4387 | -41.7942 | 0 | 0
59 | 232 | SIRFER 14-217 | -7.3058 | -56.8514 | 0.012275 | 0.038664 | 55 | -7.2579 | -57.3202 | 0 | 0
60 | 229 | SIRFER 14-217 | -5.0069 | -42.6578 | 0.027091 | 0.073061 | 56 | -4.9581 | -43.1351 | 0 | 0
61 | 230 | SIRFER 14-217 | -6.0324 | -49.7823 | #N/A | #N/A | 57 | -5.9828 | -50.2682 | 0 | 1
62 | 226 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 58 | #N/A | #N/A | 0 | 1
63 | 104 | SIRFER 14-217 | -2.0262 | -36.4255 | 0.038372 | 0.1188 | 59 | -1.9748 | -36.9284 | 0 | 0
64 | 211 | SIRFER 14-217 | -1.0339 | -34.0852 | 0.025268 | 0.041548 | 60 | -0.98163 | -34.5967 | 0 | 0
65 | 236 | SIRFER 14-217 | -4.8236 | -37.1672 | 0.030738 | 0.031534 | 61 | -4.7705 | -37.6871 | 0 | 0
66 | 240 | SIRFER 14-217 | -7.3814 | -55.5143 | 0.036509 | 0.077389 | 62 | -7.3274 | -56.0427 | 0 | 0

## slrm.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
4 | PT | standard | -7.1667 | -45.8782 | 0.058553 | 0.16022 | 0 | -7.1667 | -45.8782 | 0 | 0
13 | PT | standard | -7.0165 | -45.2648 | 0.11015 | 0.17315 | 9 | -7.0086 | -45.3415 | 0 | 0
22 | PT | standard | -7.1141 | -45.4517 | 0.027086 | 0.14408 | 18 | -7.0984 | -45.6051 | 0 | 0
31 | PT | standard | -7.185 | -45.2898 | 0.038695 | 0.035331 | 27 | -7.1615 | -45.5199 | 0 | 0
40 | PT | standard | -7.1279 | -45.1965 | 0.041533 | 0.074017 | 36 | -7.0965 | -45.5034 | 0 | 0
49 | PT | standard | -7.1226 | -45.5532 | 0.026467 | 0.11162 | 45 | -7.0834 | -45.9368 | 0 | 0
58 | PT | standard | -7.1714 | -45.112 | 0.040124 | 0.12641 | 54 | -7.1244 | -45.5723 | 0 | 0
67 | PT | standard | -7.1222 | -44.9641 | 0.022223 | 0.064246 | 63 | -7.0674 | -45.5011 | 0 | 0

## ref.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
1 | 1 | -8.487 | -60.281 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 2 | -8.084 | -52.898 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 3 | -7.951 | -51.191 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 4 | -7.893 | -50.551 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 5 | -7.877 | -50.178 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 6 | -7.864 | -49.812 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 7 | -7.805 | -49.432 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 8 | -7.856 | -49.459 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 9 | -7.832 | -49.219 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 10 | -7.782 | -49.226 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 1 | 1.088 | 9.941 | PZ | standard | 1.4922 | 14.9924 | 1.776 | 16.5037
2 | 2 | 1.356 | 13.597 | PZ | standard | 1.5229 | 15.2279 | 1.8056 | 16.7357
2 | 3 | 1.443 | 14.465 | PZ | standard | 1.7066 | 15.7032 | 1.9831 | 17.204
2 | 4 | 1.481 | 14.869 | PZ | standard | 1.5217 | 15.4093 | 1.8044 | 16.9144
2 | 5 | 1.499 | 15.237 | PZ | standard | 1.5166 | 15.5449 | 1.7996 | 17.0481
2 | 6 | 1.513 | 15.348 | PZ | standard | 1.5407 | 15.5689 | 1.8229 | 17.0717
2 | 7 | 1.529 | 15.759 | PZ | standard | 1.5364 | 15.8836 | 1.8187 | 17.3817
2 | 8 | 1.539 | 15.352 | PZ | standard | 1.5551 | 15.4409 | 1.8368 | 16.9456
2 | 9 | 1.553 | 15.63 | PZ | standard | 1.5514 | 15.6392 | 1.8331 | 17.141
2 | 10 | 1.548 | 15.842 | PZ | standard | 1.5496 | 15.8327 | 1.8314 | 17.3317
3 | 1 | -16.571 | -115.427 | UT | standard | -17.3967 | -126.6341 | -16.4707 | -123.0456
3 | 2 | -16.935 | -122.528 | UT | standard | -17.2725 | -126.1201 | -16.3508 | -122.5391
3 | 3 | -16.505 | -122.896 | UT | standard | -17.0208 | -125.5931 | -16.1076 | -122.0198
3 | 4 | -17.297 | -125.294 | UT | standard | -17.3797 | -126.4838 | -16.4543 | -122.8974
3 | 5 | -17.359 | -125.809 | UT | standard | -17.3949 | -126.4857 | -16.469 | -122.8993
3 | 6 | -17.336 | -125.898 | UT | standard | -17.3924 | -126.3829 | -16.4665 | -122.798
3 | 7 | -17.389 | -126.207 | UT | standard | -17.404 | -126.4793 | -16.4778 | -122.893
3 | 8 | -17.306 | -126.256 | UT | standard | -17.3387 | -126.4517 | -16.4146 | -122.8658
3 | 9 | -17.368 | -126.417 | UT | standard | -17.3647 | -126.4373 | -16.4398 | -122.8516
3 | 10 | -17.349 | -126.354 | UT | standard | -17.3523 | -126.3338 | -16.4278 | -122.7496
4 | 1 | -8.215 | -54.605 | PT | standard | -7.7988 | -48.4794 | -7.1991 | -46.0372
4 | 2 | -7.908 | -50.175 | PT | standard | -7.7356 | -48.1974 | -7.1381 | -45.7593
4 | 3 | -7.873 | -49.4 | PT | standard | -7.6022 | -47.904 | -7.0093 | -45.4702
4 | 4 | -7.832 | -49.049 | PT | standard | -7.7902 | -48.3973 | -7.1908 | -45.9563
4 | 5 | -7.816 | -48.769 | PT | standard | -7.7979 | -48.3984 | -7.1982 | -45.9573
4 | 6 | -7.825 | -48.608 | PT | standard | -7.7966 | -48.3421 | -7.197 | -45.9018
4 | 7 | -7.81 | -48.544 | PT | standard | -7.8024 | -48.3949 | -7.2026 | -45.9539
4 | 8 | -7.786 | -48.487 | PT | standard | -7.7694 | -48.3798 | -7.1708 | -45.939
4 | 9 | -7.781 | -48.383 | PT | standard | -7.7827 | -48.3719 | -7.1835 | -45.9312
4 | 10 | -7.778 | -48.304 | PT | standard | -7.7763 | -48.3151 | -7.1774 | -45.8753
13 | 1 | -7.55 | -47.709 | PT | standard | -7.6504 | -47.8253 | -7.0558 | -45.3927
13 | 2 | -7.402 | -47.498 | PT | standard | -7.4395 | -47.5279 | -6.8521 | -45.0996
13 | 3 | -7.612 | -47.538 | PT | standard | -7.6767 | -47.5612 | -7.0812 | -45.1324
13 | 4 | -7.662 | -47.855 | PT | standard | -7.6722 | -47.8677 | -7.0768 | -45.4345
22 | 1 | -7.646 | -48.834 | PT | standard | -7.6731 | -47.9499 | -7.0777 | -45.5154
22 | 2 | -7.718 | -48.171 | PT | standard | -7.7302 | -47.8849 | -7.1328 | -45.4514
22 | 3 | -7.715 | -48.236 | PT | standard | -7.7339 | -48.0231 | -7.1365 | -45.5875
22 | 4 | -7.703 | -47.779 | PT | standard | -7.7059 | -47.6828 | -7.1094 | -45.2523
31 | 1 | -7.627 | -47.406 | PT | standard | -7.7535 | -47.7002 | -7.1554 | -45.2694
31 | 2 | -7.718 | -47.652 | PT | standard | -7.7704 | -47.7478 | -7.1717 | -45.3164
31 | 3 | -7.76 | -47.682 | PT | standard | -7.8431 | -47.7544 | -7.2419 | -45.3228
31 | 4 | -7.757 | -47.65 | PT | standard | -7.7698 | -47.6811 | -7.1711 | -45.2506
40 | 1 | -7.775 | -48.649 | PT | standard | -7.7831 | -47.7129 | -7.184 | -45.2819
40 | 2 | -7.718 | -47.919 | PT | standard | -7.7202 | -47.6154 | -7.1232 | -45.1858
40 | 3 | -7.677 | -47.762 | PT | standard | -7.6793 | -47.5316 | -7.0837 | -45.1033
40 | 4 | -7.717 | -47.745 | PT | standard | -7.7175 | -47.6449 | -7.1206 | -45.215
49 | 1 | -7.663 | -48.308 | PT | standard | -7.7183 | -47.9931 | -7.1213 | -45.558
49 | 2 | -7.733 | -48.241 | PT | standard | -7.7564 | -48.1435 | -7.1582 | -45.7062
49 | 3 | -7.678 | -48.013 | PT | standard | -7.7131 | -47.9356 | -7.1163 | -45.5013
49 | 4 | -7.685 | -47.915 | PT | standard | -7.6904 | -47.8806 | -7.0944 | -45.4472
58 | 1 | -7.581 | -47.238 | PT | standard | -7.7471 | -47.5404 | -7.1492 | -45.112
58 | 2 | -7.679 | -47.27 | PT | standard | -7.7474 | -47.3628 | -7.1494 | -44.9369
58 | 3 | -7.724 | -47.523 | PT | standard | -7.8322 | -47.5974 | -7.2314 | -45.1681
58 | 4 | -7.737 | -47.628 | PT | standard | -7.7537 | -47.6611 | -7.1556 | -45.2309
67 | 1 | -7.718 | -48.184 | PT | standard | -7.706 | -47.3537 | -7.1095 | -44.928
67 | 2 | -7.703 | -47.622 | PT | standard | -7.6979 | -47.3549 | -7.1017 | -44.9292
67 | 3 | -7.73 | -47.566 | PT | standard | -7.7228 | -47.3649 | -7.1257 | -44.9391
67 | 4 | -7.751 | -47.575 | PT | standard | -7.75 | -47.4879 | -7.152 | -45.0602

## data.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
5 | 1 | -7.613 | -60.185 | 233 | SIRFER 14-217 | -7.6055 | -61.1993 | -7.0124 | -58.5706
5 | 2 | -7.616 | -60.998 | 233 | SIRFER 14-217 | -7.613 | -61.3275 | -7.0197 | -58.6969
5 | 3 | -7.593 | -60.874 | 233 | SIRFER 14-217 | -7.5877 | -61.1184 | -6.9952 | -58.4908
5 | 4 | -7.614 | -60.635 | 233 | SIRFER 14-217 | -7.6133 | -60.7389 | -7.0199 | -58.1169
6 | 1 | -8.69 | -68.304 | 108 | SIRFER 14-217 | -8.739 | -68.9587 | -8.1074 | -66.2161
6 | 2 | -8.81 | -68.909 | 108 | SIRFER 14-217 | -8.8318 | -69.1238 | -8.197 | -66.3788
6 | 3 | -8.763 | -69.214 | 108 | SIRFER 14-217 | -8.7958 | -69.3808 | -8.1623 | -66.632
6 | 4 | -8.78 | -69.245 | 108 | SIRFER 14-217 | -8.7851 | -69.3176 | -8.1519 | -66.5697
7 | 1 | -25.63 | -143.482 | 174 | SIRFER 14-217 | -26.3979 | -149.82 | -25.1658 | -145.8914
7 | 2 | -26.178 | -148.018 | 174 | SIRFER 14-217 | -26.4957 | -150.063 | -25.2603 | -146.1308
7 | 3 | -26.294 | -149.078 | 174 | SIRFER 14-217 | -26.7944 | -150.63 | -25.5489 | -146.6895
7 | 4 | -26.331 | -149.426 | 174 | SIRFER 14-217 | -26.408 | -150.1019 | -25.1757 | -146.1691
8 | 1 | -6.201 | -60.85 | 197 | SIRFER 14-217 | -5.2837 | -53.2878 | -4.7695 | -50.775
8 | 2 | -5.614 | -55.831 | 197 | SIRFER 14-217 | -5.2357 | -53.4013 | -4.7231 | -50.8868
8 | 3 | -5.502 | -54.471 | 197 | SIRFER 14-217 | -4.9069 | -52.625 | -4.4055 | -50.122
8 | 4 | -5.446 | -54.083 | 197 | SIRFER 14-217 | -5.3543 | -53.2793 | -4.8378 | -50.7666
9 | 1 | -5.725 | -58.304 | 192 | SIRFER 14-217 | -5.7377 | -58.6644 | -5.2081 | -56.0728
9 | 2 | -5.731 | -58.502 | 192 | SIRFER 14-217 | -5.7362 | -58.6167 | -5.2067 | -56.0258
9 | 3 | -5.694 | -58.5 | 192 | SIRFER 14-217 | -5.7011 | -58.5859 | -5.1727 | -55.9954
9 | 4 | -5.704 | -58.404 | 192 | SIRFER 14-217 | -5.7051 | -58.4404 | -5.1767 | -55.8521
10 | 1 | -6.92 | -59.914 | 269 | SIRFER 14-217 | -6.9754 | -60.0429 | -6.4037 | -57.4311
10 | 2 | -7.053 | -60.151 | 269 | SIRFER 14-217 | -7.0776 | -60.1964 | -6.5025 | -57.5823
10 | 3 | -6.998 | -59.993 | 269 | SIRFER 14-217 | -7.035 | -60.0239 | -6.4613 | -57.4123
10 | 4 | -6.978 | -60.092 | 269 | SIRFER 14-217 | -6.9836 | -60.1062 | -6.4116 | -57.4935
11 | 1 | -6.292 | -57.633 | 270 | SIRFER 14-217 | -6.2607 | -57.4231 | -5.7134 | -54.8497
11 | 2 | -6.316 | -57.64 | 270 | SIRFER 14-217 | -6.3039 | -57.5763 | -5.7551 | -55.0007
11 | 3 | -6.26 | -57.252 | 270 | SIRFER 14-217 | -6.2395 | -57.1968 | -5.6928 | -54.6267
11 | 4 | -6.232 | -57.27 | 270 | SIRFER 14-217 | -6.2287 | -57.2462 | -5.6824 | -54.6754
12 | 1 | -5.386 | -47.527 | 244 | SIRFER 14-217 | -5.3474 | -46.6952 | -4.8311 | -44.2791
12 | 2 | -5.399 | -46.844 | 244 | SIRFER 14-217 | -5.3838 | -46.5733 | -4.8662 | -44.1591
12 | 3 | -5.392 | -46.531 | 244 | SIRFER 14-217 | -5.368 | -46.3222 | -4.851 | -43.9116
12 | 4 | -5.347 | -46.347 | 244 | SIRFER 14-217 | -5.3431 | -46.2549 | -4.8269 | -43.8453
14 | 1 | -4.717 | -48.416 | 65 | SIRFER 14-217 | -4.5828 | -48.4639 | -4.0925 | -46.0219
14 | 2 | -4.537 | -48.344 | 65 | SIRFER 14-217 | -4.4799 | -48.3567 | -3.9931 | -45.9163
14 | 3 | -4.558 | -48.409 | 65 | SIRFER 14-217 | -4.4693 | -48.4198 | -3.9828 | -45.9784
14 | 4 | -4.52 | -48.345 | 65 | SIRFER 14-217 | -4.5062 | -48.3491 | -4.0185 | -45.9088
15 | 1 | -5.094 | -46.214 | 243 | SIRFER 14-217 | -5.1202 | -46.0321 | -4.6116 | -43.6257
15 | 2 | -5.099 | -46.002 | 243 | SIRFER 14-217 | -5.1096 | -45.9412 | -4.6013 | -43.5362
15 | 3 | -5.108 | -46.043 | 243 | SIRFER 14-217 | -5.1248 | -45.9982 | -4.6161 | -43.5924
15 | 4 | -5.082 | -45.839 | 243 | SIRFER 14-217 | -5.0845 | -45.8179 | -4.5771 | -43.4147
16 | 1 | -6.055 | -46.566 | 249 | SIRFER 14-217 | -6.0993 | -46.6281 | -5.5575 | -44.213
16 | 2 | -6.078 | -46.648 | 249 | SIRFER 14-217 | -6.0962 | -46.669 | -5.5544 | -44.2533
16 | 3 | -6.047 | -46.473 | 249 | SIRFER 14-217 | -6.0746 | -46.4853 | -5.5335 | -44.0724
16 | 4 | -6.065 | -46.588 | 249 | SIRFER 14-217 | -6.0693 | -46.5943 | -5.5285 | -44.1797
17 | 1 | -6.006 | -46.207 | 248 | SIRFER 14-217 | -6.0033 | -46.1745 | -5.4647 | -43.7661
17 | 2 | -6.028 | -46.201 | 248 | SIRFER 14-217 | -6.0273 | -46.191 | -5.4879 | -43.7823
17 | 3 | -6.094 | -46.196 | 248 | SIRFER 14-217 | -6.0948 | -46.1884 | -5.5531 | -43.7798
17 | 4 | -6.047 | -46.173 | 248 | SIRFER 14-217 | -6.0469 | -46.1695 | -5.5068 | -43.7612
18 | 1 | -4.288 | -36.411 | 245 | SIRFER 14-217 | -4.2078 | -35.5776 | -3.7303 | -33.3246
18 | 2 | -4.305 | -36.164 | 245 | SIRFER 14-217 | -4.2732 | -35.9042 | -3.7934 | -33.6464
18 | 3 | -4.226 | -35.897 | 245 | SIRFER 14-217 | -4.174 | -35.6972 | -3.6975 | -33.4425
18 | 4 | -4.231 | -35.658 | 245 | SIRFER 14-217 | -4.223 | -35.5694 | -3.7449 | -33.3165
19 | 1 | -8.24 | -62.479 | 223 | SIRFER 14-217 | -8.4227 | -64.7689 | -7.8018 | -62.0877
19 | 2 | -8.317 | -63.946 | 223 | SIRFER 14-217 | -8.3916 | -64.6804 | -7.7718 | -62.0005
19 | 3 | -8.4 | -64.354 | 223 | SIRFER 14-217 | -8.5191 | -64.9119 | -7.895 | -62.2286
19 | 4 | -8.436 | -64.549 | 223 | SIRFER 14-217 | -8.4545 | -64.7925 | -7.8325 | -62.1111
20 | 1 | -8.453 | -64.28 | 242 | SIRFER 14-217 | -8.4538 | -64.257 | -7.8318 | -61.5834
20 | 2 | -8.447 | -64.474 | 242 | SIRFER 14-217 | -8.4472 | -64.4721 | -7.8255 | -61.7953
20 | 3 | -8.44 | -64.693 | 242 | SIRFER 14-217 | -8.4401 | -64.6958 | -7.8186 | -62.0157
20 | 4 | -8.509 | -64.748 | 242 | SIRFER 14-217 | -8.5093 | -64.7497 | -7.8855 | -62.0688
21 | 1 | -7.195 | -59.647 | 103 | SIRFER 14-217 | -7.1351 | -59.2115 | -6.558 | -56.6119
21 | 2 | -7.094 | -59.216 | 103 | SIRFER 14-217 | -7.0682 | -59.0724 | -6.4933 | -56.4748
21 | 3 | -7.076 | -59.24 | 103 | SIRFER 14-217 | -7.0351 | -59.1329 | -6.4614 | -56.5344
21 | 4 | -7.052 | -59.19 | 103 | SIRFER 14-217 | -7.0456 | -59.1431 | -6.4715 | -56.5445
23 | 1 | -4.4 | -39.509 | 254 | SIRFER 14-217 | -4.2495 | -38.8029 | -3.7705 | -36.5027
23 | 2 | -4.337 | -39.142 | 254 | SIRFER 14-217 | -4.2755 | -38.9178 | -3.7957 | -36.6158
23 | 3 | -4.323 | -38.891 | 254 | SIRFER 14-217 | -4.2264 | -38.7182 | -3.7482 | -36.4192
23 | 4 | -4.295 | -38.938 | 254 | SIRFER 14-217 | -4.28 | -38.8635 | -3.8 | -36.5623
24 | 1 | -5.174 | -44.608 | 260 | SIRFER 14-217 | -5.2141 | -45.0921 | -4.7023 | -42.6995
24 | 2 | -5.211 | -44.951 | 260 | SIRFER 14-217 | -5.2277 | -45.1071 | -4.7155 | -42.7143
24 | 3 | -5.208 | -44.93 | 260 | SIRFER 14-217 | -5.2341 | -45.0465 | -4.7216 | -42.6546
24 | 4 | -5.202 | -44.929 | 260 | SIRFER 14-217 | -5.206 | -44.9795 | -4.6945 | -42.5886
25 | 1 | 3.948 | -28.504 | 196 | SIRFER 14-217 | 4.365 | -27.1017 | 4.5511 | -24.973
25 | 2 | 4.169 | -27.867 | 196 | SIRFER 14-217 | 4.3401 | -27.4241 | 4.5271 | -25.2907
25 | 3 | 4.232 | -28.066 | 196 | SIRFER 14-217 | 4.5016 | -27.7382 | 4.683 | -25.6002
25 | 4 | 4.165 | -27.759 | 196 | SIRFER 14-217 | 4.2061 | -27.6143 | 4.3976 | -25.4781
26 | 1 | -4.574 | -42.947 | 258 | SIRFER 14-217 | -4.9722 | -44.2437 | -4.4687 | -41.8636
26 | 2 | -4.747 | -43.691 | 258 | SIRFER 14-217 | -4.9098 | -44.1046 | -4.4083 | -41.7265
26 | 3 | -4.782 | -43.666 | 258 | SIRFER 14-217 | -5.0376 | -43.9752 | -4.5318 | -41.5991
26 | 4 | -4.788 | -43.792 | 258 | SIRFER 14-217 | -4.8273 | -43.9272 | -4.3287 | -41.5517
27 | 1 | -5.23 | -44.987 | 259 | SIRFER 14-217 | -5.2501 | -45.089 | -4.7371 | -42.6965
27 | 2 | -5.282 | -45.138 | 259 | SIRFER 14-217 | -5.291 | -45.1729 | -4.7766 | -42.7792
27 | 3 | -5.28 | -45.142 | 259 | SIRFER 14-217 | -5.2941 | -45.1682 | -4.7796 | -42.7746
27 | 4 | -5.316 | -45.238 | 259 | SIRFER 14-217 | -5.3183 | -45.2502 | -4.803 | -42.8553
28 | 1 | -4.217 | -41.584 | 208 | SIRFER 14-217 | -4.1669 | -41.272 | -3.6907 | -38.9355
28 | 2 | -4.137 | -41.394 | 208 | SIRFER 14-217 | -4.1155 | -41.2942 | -3.641 | -38.9574
28 | 3 | -4.199 | -41.488 | 208 | SIRFER 14-217 | -4.1671 | -41.4151 | -3.6909 | -39.0765
28 | 4 | -4.183 | -41.379 | 208 | SIRFER 14-217 | -4.178 | -41.3465 | -3.7015 | -39.0089
29 | 1 | -4.827 | -44.164 | 256 | SIRFER 14-217 | -4.8563 | -44.4018 | -4.3567 | -42.0194
29 | 2 | -4.847 | -44.372 | 256 | SIRFER 14-217 | -4.8591 | -44.4497 | -4.3594 | -42.0666
29 | 3 | -4.84 | -44.386 | 256 | SIRFER 14-217 | -4.8588 | -44.4445 | -4.3591 | -42.0614
29 | 4 | -4.833 | -44.313 | 256 | SIRFER 14-217 | -4.8359 | -44.3377 | -4.3369 | -41.9563
30 | 1 | -4.826 | -43.906 | 257 | SIRFER 14-217 | -4.8257 | -43.8713 | -4.3271 | -41.4966
30 | 2 | -4.824 | -44.003 | 257 | SIRFER 14-217 | -4.8238 | -43.995 | -4.3253 | -41.6185
30 | 3 | -4.826 | -43.869 | 257 | SIRFER 14-217 | -4.8258 | -43.8604 | -4.3272 | -41.4859
30 | 4 | -4.851 | -43.96 | 257 | SIRFER 14-217 | -4.8511 | -43.957 | -4.3516 | -41.5811
32 | 1 | -5.445 | -45.769 | 255 | SIRFER 14-217 | -5.3396 | -45.6084 | -4.8236 | -43.2083
32 | 2 | -5.404 | -45.663 | 255 | SIRFER 14-217 | -5.361 | -45.6114 | -4.8442 | -43.2113
32 | 3 | -5.367 | -45.899 | 255 | SIRFER 14-217 | -5.2987 | -45.865 | -4.784 | -43.4611
32 | 4 | -5.434 | -45.743 | 255 | SIRFER 14-217 | -5.4238 | -45.7269 | -4.9049 | -43.3251
33 | 1 | -4.017 | -49.713 | 198 | SIRFER 14-217 | -3.9524 | -50.0519 | -3.4835 | -47.5867
33 | 2 | -4.094 | -50.193 | 198 | SIRFER 14-217 | -4.0695 | -50.3085 | -3.5967 | -47.8395
33 | 3 | -4.047 | -50.079 | 198 | SIRFER 14-217 | -4.0074 | -50.1633 | -3.5366 | -47.6964
33 | 4 | -4.047 | -50.159 | 198 | SIRFER 14-217 | -4.0409 | -50.1962 | -3.569 | -47.7288
34 | 1 | -6.647 | -52.46 | 141 | SIRFER 14-217 | -6.7655 | -52.6564 | -6.201 | -50.153
34 | 2 | -6.777 | -52.298 | 141 | SIRFER 14-217 | -6.8269 | -52.3535 | -6.2602 | -49.8545
34 | 3 | -6.73 | -52.29 | 141 | SIRFER 14-217 | -6.8067 | -52.3314 | -6.2407 | -49.8327
34 | 4 | -6.74 | -52.17 | 141 | SIRFER 14-217 | -6.7518 | -52.187 | -6.1878 | -49.6903
35 | 1 | -8.356 | -64.404 | 110 | SIRFER 14-217 | -8.4296 | -65.4485 | -7.8085 | -62.7574
35 | 2 | -8.405 | -65.089 | 110 | SIRFER 14-217 | -8.4354 | -65.4244 | -7.8141 | -62.7336
35 | 3 | -8.319 | -65.195 | 110 | SIRFER 14-217 | -8.3641 | -65.4482 | -7.7452 | -62.7571
35 | 4 | -8.395 | -65.382 | 110 | SIRFER 14-217 | -8.4023 | -65.4934 | -7.7821 | -62.8016
36 | 1 | -8.304 | -65.91 | 111 | SIRFER 14-217 | -8.2999 | -65.9551 | -7.6831 | -63.2565
36 | 2 | -8.399 | -66.239 | 111 | SIRFER 14-217 | -8.3991 | -66.2612 | -7.779 | -63.5582
36 | 3 | -8.321 | -66.043 | 111 | SIRFER 14-217 | -8.3189 | -66.0559 | -7.7015 | -63.3558
36 | 4 | -8.358 | -66.275 | 111 | SIRFER 14-217 | -8.3578 | -66.2825 | -7.7392 | -63.5792
37 | 1 | -3.839 | -46.768 | 194 | SIRFER 14-217 | -3.6331 | -45.1026 | -3.175 | -42.7099
37 | 2 | -3.69 | -45.569 | 194 | SIRFER 14-217 | -3.6048 | -45.0315 | -3.1477 | -42.6398
37 | 3 | -3.637 | -45.372 | 194 | SIRFER 14-217 | -3.5021 | -44.9656 | -3.0485 | -42.575
37 | 4 | -3.662 | -45.356 | 194 | SIRFER 14-217 | -3.6414 | -45.1797 | -3.1831 | -42.7858
38 | 1 | -3.274 | -47.217 | 199 | SIRFER 14-217 | -3.2563 | -47.3759 | -2.8111 | -44.9498
38 | 2 | -3.258 | -47.372 | 199 | SIRFER 14-217 | -3.2506 | -47.4243 | -2.8056 | -44.9976
38 | 3 | -3.269 | -47.429 | 199 | SIRFER 14-217 | -3.2578 | -47.4693 | -2.8125 | -45.0419
38 | 4 | -3.244 | -47.367 | 199 | SIRFER 14-217 | -3.2422 | -47.384 | -2.7974 | -44.9578
39 | 1 | -7.441 | -58.726 | 241 | SIRFER 14-217 | -7.6323 | -59.6958 | -7.0383 | -57.089
39 | 2 | -7.558 | -59.385 | 241 | SIRFER 14-217 | -7.6368 | -59.697 | -7.0426 | -57.0902
39 | 3 | -7.569 | -59.489 | 241 | SIRFER 14-217 | -7.6926 | -59.7247 | -7.0965 | -57.1175
39 | 4 | -7.597 | -59.614 | 241 | SIRFER 14-217 | -7.6161 | -59.7172 | -7.0227 | -57.1102
41 | 1 | -3.705 | -42.89 | 195 | SIRFER 14-217 | -3.5222 | -42.4755 | -3.0679 | -40.1213
41 | 2 | -3.6 | -42.645 | 195 | SIRFER 14-217 | -3.5248 | -42.5126 | -3.0705 | -40.1579
41 | 3 | -3.528 | -42.415 | 195 | SIRFER 14-217 | -3.4083 | -42.3114 | -2.9579 | -39.9596
41 | 4 | -3.516 | -42.404 | 195 | SIRFER 14-217 | -3.4976 | -42.359 | -3.0441 | -40.0065
42 | 1 | -6.488 | -59.878 | 242 | SIRFER 14-217 | -6.6234 | -61.3698 | -6.0637 | -58.7386
42 | 2 | -6.581 | -61.057 | 242 | SIRFER 14-217 | -6.637 | -61.5412 | -6.0768 | -58.9074
42 | 3 | -6.624 | -61.258 | 242 | SIRFER 14-217 | -6.7128 | -61.6245 | -6.1501 | -58.9895
42 | 4 | -6.644 | -61.4 | 242 | SIRFER 14-217 | -6.6577 | -61.5601 | -6.0969 | -58.9261
43 | 1 | -2.939 | -36.132 | 227 | SIRFER 14-217 | -2.7702 | -33.9747 | -2.3415 | -31.7453
43 | 2 | -2.886 | -34.903 | 227 | SIRFER 14-217 | -2.8174 | -34.2151 | -2.3871 | -31.9821
43 | 3 | -2.834 | -34.42 | 227 | SIRFER 14-217 | -2.7251 | -33.8955 | -2.298 | -31.6672
43 | 4 | -2.865 | -34.303 | 227 | SIRFER 14-217 | -2.8484 | -34.0746 | -2.4171 | -31.8436
44 | 1 | -3.81 | -35.872 | 228 | SIRFER 14-217 | -3.8531 | -36.006 | -3.3876 | -33.7467
44 | 2 | -3.817 | -35.798 | 228 | SIRFER 14-217 | -3.8344 | -35.8368 | -3.3695 | -33.58
44 | 3 | -3.819 | -36.044 | 228 | SIRFER 14-217 | -3.8463 | -36.0778 | -3.381 | -33.8175
44 | 4 | -3.802 | -35.82 | 228 | SIRFER 14-217 | -3.8061 | -35.8328 | -3.3422 | -33.5761
45 | 1 | -13.83 | -96.763 | 231 | SIRFER 14-217 | -14.287 | -101.966 | -13.4667 | -98.7393
45 | 2 | -14.237 | -100.555 | 231 | SIRFER 14-217 | -14.4276 | -102.2355 | -13.6025 | -99.0048
45 | 3 | -14.284 | -101.484 | 231 | SIRFER 14-217 | -14.5835 | -102.7605 | -13.7531 | -99.5221
45 | 4 | -14.27 | -101.765 | 231 | SIRFER 14-217 | -14.316 | -102.3209 | -13.4947 | -99.089
46 | 1 | -7.34 | -61.783 | 216 | SIRFER 14-217 | -7.0242 | -58.3695 | -6.4509 | -55.7822
46 | 2 | -7.108 | -59.307 | 216 | SIRFER 14-217 | -6.9772 | -58.2048 | -6.4055 | -55.6199
46 | 3 | -7.048 | -58.787 | 216 | SIRFER 14-217 | -6.8417 | -57.9515 | -6.2745 | -55.3703
46 | 4 | -7.039 | -58.623 | 216 | SIRFER 14-217 | -7.0073 | -58.2593 | -6.4345 | -55.6736
47 | 1 | -7.461 | -61.503 | 213 | SIRFER 14-217 | -7.4802 | -61.7489 | -6.8914 | -59.112
47 | 2 | -7.444 | -61.628 | 213 | SIRFER 14-217 | -7.4514 | -61.706 | -6.8635 | -59.0698
47 | 3 | -7.449 | -61.731 | 213 | SIRFER 14-217 | -7.4607 | -61.7914 | -6.8725 | -59.1539
47 | 4 | -7.452 | -61.682 | 213 | SIRFER 14-217 | -7.4538 | -61.7078 | -6.8659 | -59.0715
48 | 1 | -6.529 | -52.541 | 140 | SIRFER 14-217 | -6.4869 | -51.7606 | -5.9319 | -49.2702
48 | 2 | -6.424 | -51.817 | 140 | SIRFER 14-217 | -6.4052 | -51.5609 | -5.8529 | -49.0735
48 | 3 | -6.448 | -51.965 | 140 | SIRFER 14-217 | -6.4193 | -51.7761 | -5.8665 | -49.2855
48 | 4 | -6.45 | -51.996 | 140 | SIRFER 14-217 | -6.4456 | -51.9143 | -5.8919 | -49.4217
50 | 1 | -6.395 | -51.417 | 139 | SIRFER 14-217 | -6.3362 | -51.716 | -5.7863 | -49.2263
50 | 2 | -6.384 | -51.758 | 139 | SIRFER 14-217 | -6.3602 | -51.8578 | -5.8095 | -49.366
50 | 3 | -6.37 | -51.626 | 139 | SIRFER 14-217 | -6.3324 | -51.6981 | -5.7826 | -49.2087
50 | 4 | -6.378 | -51.463 | 139 | SIRFER 14-217 | -6.3723 | -51.4929 | -5.8211 | -49.0065
51 | 1 | -6.609 | -58.747 | X | SIRFER 14-217 | -6.6195 | -59.3689 | -6.06 | -56.7669
51 | 2 | -6.559 | -59.468 | X | SIRFER 14-217 | -6.5623 | -59.6758 | -6.0047 | -57.0694
51 | 3 | -6.571 | -59.58 | X | SIRFER 14-217 | -6.5765 | -59.7378 | -6.0184 | -57.1304
51 | 4 | -6.254 | -58.692 | X | SIRFER 14-217 | -6.2535 | -58.7529 | -5.7063 | -56.16
52 | 1 | -7.046 | -57.706 | 215 | SIRFER 14-217 | -7.0821 | -57.6218 | -6.5068 | -55.0455
52 | 2 | -7.006 | -57.731 | 215 | SIRFER 14-217 | -7.0197 | -57.7061 | -6.4466 | -55.1285
52 | 3 | -7.008 | -57.757 | 215 | SIRFER 14-217 | -7.0295 | -57.7388 | -6.456 | -55.1608
52 | 4 | -7.075 | -57.586 | 215 | SIRFER 14-217 | -7.0786 | -57.5767 | -6.5034 | -55.001
53 | 1 | -11.24 | -80.344 | 218 | SIRFER 14-217 | -11.4298 | -82.287 | -10.7067 | -79.3489
53 | 2 | -11.399 | -81.701 | 218 | SIRFER 14-217 | -11.478 | -82.327 | -10.7532 | -79.3883
53 | 3 | -11.423 | -82.03 | 218 | SIRFER 14-217 | -11.5472 | -82.5052 | -10.8201 | -79.5639
53 | 4 | -11.455 | -82.257 | 218 | SIRFER 14-217 | -11.4742 | -82.465 | -10.7496 | -79.5243
54 | 1 | -7.055 | -61.172 | 214 | SIRFER 14-217 | -6.8545 | -59.3719 | -6.2869 | -56.7699
54 | 2 | -6.966 | -60.003 | 214 | SIRFER 14-217 | -6.884 | -59.4253 | -6.3155 | -56.8225
54 | 3 | -6.887 | -59.731 | 214 | SIRFER 14-217 | -6.7565 | -59.2931 | -6.1923 | -56.6923
54 | 4 | -6.886 | -59.62 | 214 | SIRFER 14-217 | -6.8659 | -59.4292 | -6.298 | -56.8263
55 | 1 | -4.445 | -50.243 | 212 | SIRFER 14-217 | -4.3338 | -49.4424 | -3.8519 | -46.9861
55 | 2 | -4.372 | -49.631 | 212 | SIRFER 14-217 | -4.3261 | -49.3717 | -3.8445 | -46.9164
55 | 3 | -4.328 | -49.334 | 212 | SIRFER 14-217 | -4.2549 | -49.134 | -3.7757 | -46.6822
55 | 4 | -4.331 | -49.374 | 212 | SIRFER 14-217 | -4.3198 | -49.2876 | -3.8384 | -46.8335
56 | 1 | -2.669 | -27.063 | 210 | SIRFER 14-217 | -2.5933 | -25.1582 | -2.1706 | -23.058
56 | 2 | -2.601 | -25.53 | 210 | SIRFER 14-217 | -2.5694 | -24.911 | -2.1475 | -22.8145
56 | 3 | -2.582 | -24.87 | 210 | SIRFER 14-217 | -2.532 | -24.3936 | -2.1114 | -22.3047
56 | 4 | -2.608 | -25.084 | 210 | SIRFER 14-217 | -2.6004 | -24.8792 | -2.1775 | -22.7832
57 | 1 | -3.879 | -42.099 | 202 | SIRFER 14-217 | -3.9369 | -43.5517 | -3.4686 | -41.1817
57 | 2 | -3.912 | -43.161 | 202 | SIRFER 14-217 | -3.9358 | -43.6303 | -3.4675 | -41.2592
57 | 3 | -3.962 | -43.467 | 202 | SIRFER 14-217 | -4.0007 | -43.8244 | -3.5302 | -41.4504
57 | 4 | -3.936 | -43.696 | 202 | SIRFER 14-217 | -3.9418 | -43.8529 | -3.4733 | -41.4785
59 | 1 | -7.885 | -58.474 | 232 | SIRFER 14-217 | -7.8917 | -59.4 | -7.2889 | -56.7976
59 | 2 | -7.918 | -59.153 | 232 | SIRFER 14-217 | -7.9213 | -59.4522 | -7.3175 | -56.849
59 | 3 | -7.91 | -59.255 | 232 | SIRFER 14-217 | -7.9149 | -59.481 | -7.3113 | -56.8774
59 | 4 | -7.908 | -59.386 | 232 | SIRFER 14-217 | -7.9088 | -59.4851 | -7.3053 | -56.8815
60 | 1 | -5.603 | -46.089 | 229 | SIRFER 14-217 | -5.498 | -44.9538 | -4.9765 | -42.5633
60 | 2 | -5.557 | -45.398 | 229 | SIRFER 14-217 | -5.5141 | -45.0349 | -4.9921 | -42.6432
60 | 3 | -5.623 | -45.356 | 229 | SIRFER 14-217 | -5.5577 | -45.0833 | -5.0342 | -42.6908
60 | 4 | -5.558 | -45.246 | 229 | SIRFER 14-217 | -5.5477 | -45.1268 | -5.0246 | -42.7338
61 | 1 | -6.546 | -51.727 | 230 | SIRFER 14-217 | -6.591 | -52.2803 | -6.0324 | -49.7823
61 | 2 | #N/A | #N/A | 230 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
61 | 3 | #N/A | #N/A | 230 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
61 | 4 | #N/A | #N/A | 230 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | 1 | -5.09 | -36.87 | 226 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | 2 | -5.062 | -35.804 | 226 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | 3 | -4.985 | -35.373 | 226 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | 4 | -5.003 | -35.356 | 226 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
63 | 1 | -2.549 | -38.37 | 104 | SIRFER 14-217 | -2.4372 | -38.6273 | -2.0198 | -36.3296
63 | 2 | -2.457 | -38.539 | 104 | SIRFER 14-217 | -2.4105 | -38.6216 | -1.994 | -36.324
63 | 3 | -2.498 | -38.718 | 104 | SIRFER 14-217 | -2.4264 | -38.7834 | -2.0094 | -36.4834
63 | 4 | -2.512 | -38.837 | 104 | SIRFER 14-217 | -2.5011 | -38.8663 | -2.0815 | -36.5651
64 | 1 | -1.443 | -36.533 | 211 | SIRFER 14-217 | -1.3943 | -36.3363 | -1.0124 | -34.0722
64 | 2 | -1.454 | -36.442 | 211 | SIRFER 14-217 | -1.4347 | -36.3798 | -1.0514 | -34.1151
64 | 3 | -1.425 | -36.433 | 211 | SIRFER 14-217 | -1.3939 | -36.3863 | -1.012 | -34.1214
64 | 4 | -1.448 | -36.317 | 211 | SIRFER 14-217 | -1.4433 | -36.2958 | -1.0598 | -34.0322
65 | 1 | -5.155 | -39.24 | 236 | SIRFER 14-217 | -5.3239 | -39.4896 | -4.8084 | -37.1792
65 | 2 | -5.254 | -39.357 | 236 | SIRFER 14-217 | -5.3235 | -39.4359 | -4.808 | -37.1263
65 | 3 | -5.278 | -39.412 | 236 | SIRFER 14-217 | -5.3874 | -39.4722 | -4.8698 | -37.1621
65 | 4 | -5.307 | -39.485 | 236 | SIRFER 14-217 | -5.3239 | -39.5117 | -4.8084 | -37.201
66 | 1 | -7.843 | -56.596 | 240 | SIRFER 14-217 | -7.9586 | -58.0569 | -7.3535 | -55.4742
66 | 2 | -7.912 | -57.584 | 240 | SIRFER 14-217 | -7.9596 | -58.0539 | -7.3544 | -55.4712
66 | 3 | -7.963 | -57.858 | 240 | SIRFER 14-217 | -8.0389 | -58.2152 | -7.4311 | -55.6302
66 | 4 | -7.981 | -57.909 | 240 | SIRFER 14-217 | -7.9927 | -58.0643 | -7.3865 | -55.4815

## qa.report
parameter | value
Instrument | HIDS2052
Run_date | 03/10/15
Memory1_O | 0.0455708325175678
Memory2_O | 0.018261896670531
Memory3_O | 0.0285722466565018
Memory4_O | 0.00438995468387648
Drift_O | -0.00087094122335808
Slope_O | 0.965999432912019
Intercept_O | 0.334503862063859
Memory1_H | 0.0853753787057512
Memory2_H | 0.0259601058069467
Memory3_H | 0.0194403528917588
Memory4_H | 0.00842993189724197
Drift_H | 0.00852390980660216
Slope_H | 0.985332449018194
Intercept_H | 1.7311482260591
SLRM_O_mean | -7.10085704686558
SLRM_H_mean | -45.6072733847227
SLRM_O_sd | 0.0514407376166976
SLRM_H_sd | 0.201247939489505
SLRM_count | 8
Ignore | 0

## ref.compare
ID | Port | d18O_1st4 | d2H_1st4 | d18O_last4 | d2H_last4 | d18O_last4_sd | d2H_last4_sd | d18O_diff | d2H_diff | d18O_known | d2H_known
PT | 4 | -7.1343 | -45.8057 | -7.1836 | -45.9249 | 0.013726 | 0.034351 | 0.049278 | 0.11911 | -7.13 | -46
PZ | 2 | 1.8423 | 16.8394 | 1.83 | 17.2 | 0.0078857 | 0.1988 | 0.012268 | -0.36056 | 1.83 | 17.2
UT | 3 | -16.3458 | -122.6255 | -16.44 | -122.84 | 0.027203 | 0.062654 | 0.094163 | 0.21453 | -16.44 | -122.84